采购需求

- 商务条款

- 质量保证：承诺对所供设备提供两年的免费质量保证期（参数中提到不一致的，以参数中为准）。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务；

- 售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在6小时之内到达现场予以解决。

- 履约保证金：合同签订时，成交供应商应以银行转账方式向采购人支付合同总价款的5%作为履约保证金，非现金方式包括支票、汇票、本票、网上银行支付（汇入甲方指定账户）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等，若成交供应商未出现违反谈判文件及本合同规定之情形，则自质保期满之日起15个工作日内，采购人将履约保证金一次性无息退还给供应商。

- 付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

- 交货地点：江西师范大学指定地点

- 交货期：合同签订后30天内完成。

- 技术条款

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原位X射线多晶粉末衍射仪 | 一、技术要求 1,利用X射线对MOF、介孔材料和金属基复合材料等普通粉晶样品、固体样品的物相变化进行原位电化学测试。要求配一维硅阵列探测器、原位电池附件、狭缝系统及数据分析软件等；系统同时方便维修维护，且维修费用较低。 2, 技术规格: 2.1 仪器X光源系统: 2.1.1 X-射线发生器: 最大输出功率:不小于600w,管电压,管电流的启动,调节,关闭均由计算机控制。稳定度:±0.01% (外电路波动±10%) 2.1.2 X-射线光管:Cu靶，工作电压:20～40KV 工作电流:2～15mA 最小焦斑尺寸:0.4 x 8mm2 2.2 光学编码测角仪系统: 2.2.1 扫描方式:θ-2θ可联动或单动, 垂直方式 2.2.2 高精度光学编码，角度最小步进:≤0.005° 2.2.3 2θ扫描范围:-3º～145° 2.2.4 配置低角度专用狭缝，可从0.8度开始测试 2.2.5测角仪半径:不小于150 mm, 非对称调整(样品至捡测器距离调整,光源至样品距离不变) 2.3光学系统： 光路校正：无须手动，系统全自动校正光路；并能自动校正样品高度 2.3.1狭缝系统：包括入射、接受、防散射狭缝以及索拉狭缝等 2.3.2散射光阻光片：配置防散射阻光片，可随入射角度的变化自动调整 2.4 探测器系统，配置一维硅阵列探测器，适合从低角度到高角度的检测 2.4.1有效面积：不小于252mm2； 探测器通道分辨率：不小于100微米 2.4.2 动态范围：不小于2x108 cps; 背景：低于0.1 cps 2.5样品台 2.5.1 标准样品架 铝制架：20只； 常规粉末玻璃架(0.2mm深)：20只；微量粉末玻璃架(0.5mm深)：20只 2.5.2 透射样品台：一套 2.5.3 无背景单晶硅样品片：2只 2.5.4 气密样品台：一套 2.6 原位测试单元一套 2.6.1 电池附件 2.7仪器控制和分析软件: 2.7.1 物相检索定性分析软件:具有半定量分析 2.7.2 Rietveld法定量分析软件 2.7.3 晶粒大小，结晶度分析软件 2.7.4 线形分析和点阵参数精修功能 2.7.5 可以实现边测试边分析 2.8 其它周边配置 2.8.1可满足600W仪器24小时运行的内置冷却循环水 2.8.2 工作站和打印输出设备 计算机配置:不低于酷睿四核，2.80GHz，1GB，硬盘250GB，可刻录光驱，19英寸LCD显示器，激光打印机。 二、主要配置及附属设备 1主要配置 1.1 X-射线发生器 1.2 铜靶X-射线光管 1.3 衍射仪防护外罩 1.4 立式测角仪 1.5 一维阵列探测器 1.6 原位电池附件 1.7 仪器控制、数据采集及数据分析软件 2附属设备及备品备件 2.1 常量粉末样品架：20只 2.2 微量粉末样品架：20只 2.3 块体测试样品架：20只 2.4 无背景单晶硅样品架：2只 2.5 透射样品台 1套 2.6 气密样品台，带内置无背景单晶硅样品架 1套 2.7 设备控制终端，显示终端，数据输送终端：1套 2.8 内置冷却循环水，满足仪器满功率24小时运行 2.9 提供备品备件 2.10原位电池附件1套 2.11 专用工具一套 三、其他要求 1、供应商须提供所投“原位X射线多晶粉末衍射仪”制造商或其国内总代理商针对本项目出具的授权（授权书原件编入响应文件正本）；如为国内总代理提供授权，须同时提供所投“原位X射线多晶粉末衍射仪”制造商授权其为国内总代理的证明材料复印件；否则，响应无效。 2、供应商须提供所投“原位X射线多晶粉末衍射仪”制造商或其国内总代理商针对本项目出具的售后服务承诺函（售后服务承诺函原件编入响应文件正本）；如为国内总代理提供授权，须同时提供所投“原位X射线多晶粉末衍射仪”制造商授权其为国内总代理的证明材料复印件；否则，响应无效。 | 1套 |  |
|  | 数字示波光学测试系统 | 技术参数及配置要求 1、G型引脚多模激光二极管1件，参数要求：404 nm，400 mW，Ø5.6 mm 2、G型引脚多模激光二极管1件，参数要求：450 nm，1600 mW，Ø5.6 mm 3、A型引脚激光二极管1件，参数要求：520 nm，50 mW，Ø5.6 mm 4、A型引脚激光二极管1件，参数要求：637 nm，100 mW，Ø5.6 mm 5、C型引脚激光二极管1件，参数要求：660 nm，120 mW，Ø5.6 mm 6、C型引脚激光二极管1件，参数要求：785 nm，90 mW，Ø5.6 mm 7、C型引脚激光二极管1件，参数要求：820 nm，100 mW，Ø5.6 mm 8、A型引脚多模激光二极管1件，参数要求：980 nm，100 mW，Ø5.6 mm 9、带TEC的安装座1件，参数要求：用于带A/B/C/D/E/G/H型引脚的Ø5.6 mm激光二极管，M6螺孔 10、台式激光二极管电流控制器1件，参数要求：±2 A 11、台式温度控制器1件，参数要求：±2 A / 12 W 12、非球面透镜1件，N-BK7，参数要求：Ø25 mm，f=50 mm，NA=0.23，已安装，增透膜：350-700 nm 13、非球面透镜1件，N-BK7，参数要求：Ø25 mm，f=50 mm，NA=0.23，已安装，增透膜：650-1050 nm 14、Zerodur®宽带介质膜反射镜1件，参数要求：Ø1英寸(25.4 mm)/350-400 nm 15、Zerodur®宽带介质膜反射镜1件，参数要求：Ø1英寸(25.4 mm)/400-750 nm 16、Zerodur®宽带介质膜反射镜1件，参数要求：Ø1英寸(25.4 mm)/750-1100 nm 17、光学调整架1件，参数要求：前面板对准接杆中心，用于Ø1英寸光学元件，M4螺孔/公制 18、1/4"-80锁紧螺母 19、SM1卡环1件，参数要求：用于Ø1英寸透镜套管和安装座，10个每包 20、激光安全眼镜1件，参数要求：琥珀色镜片，可见光透射率11%，通用款 21、紧凑型光功率和能量计表头1件，参数要求：数字4英寸 LCD 22、输出输入控制终端端口及程序1套，配置要求：不低于酷睿四核，2.80GHz，1GB，硬盘1T，可刻录光驱，19英寸LCD显示器 23、标准光电二极管功率探头，硅，200 - 1100 nm/50 Mw 24、标准光电二极管功率探头，硅，400 - 1100 nm/500 mW 25、聚合物零级四分之一波片1件，参数要求：Ø1英寸，已安装，SM1螺纹外壳，405 nm 26、聚合物零级四分之一波片1件，参数要求：Ø1英寸，已安装，SM1螺纹外壳，514 nm 27、聚合物零级四分之一波片1件，参数要求：Ø1英寸，已安装，SM1螺纹外壳，633 nm 28、聚合物零级四分之一波片1件，参数要求：Ø1英寸，已安装，SM1螺纹外壳，780 nm 29、聚合物零级半波片1件，参数要求：Ø1英寸，已安装，SM1螺纹外壳，405 nm 30、聚合物零级半波片1件，参数要求：Ø1英寸，已安装，SM1螺纹外壳，514 nm 31、聚合物零级半波片1件，参数要求：Ø1英寸，已安装，SM1螺纹外壳，633 nm 32、聚合物零级半波片1件，参数要求：Ø1英寸，已安装，SM1螺纹外壳，780 nm 33、SM1螺纹转接件1件，参数要求：用于长度≥0.18英寸(4.6 mm)的Ø15 mm圆柱形组件 34、用于Ø1英寸光学元件的电动旋转安装座1件，参数要求：步进电机，公制 35、通用接杆支架1件，参数要求：Ø12.7 mm，弹簧式锁定手拧螺丝，L=75 mm，一包5个 36、Ø12.7 mm不锈钢接杆1件，参数要求：M4螺柱，M6螺纹孔，L=75 mm，5根一包 37、弹簧式5 mm六角锁定手拧螺丝1件，参数要求：M6 × 1.0螺纹，一包五个 38、直角夹具1件，参数要求：用于Ø1/2英寸接杆，3/16英寸六角 39、固定式安装座1件，参数要求：用于Ø1英寸反射镜，8-32螺孔 40、固定式安装座1件，参数要求：用于Ø1英寸反射镜，8-32螺孔 41、Ø1英寸线偏振片1件，参数要求：带N-BK7保护窗口片，600-1100 nm 42、Ø12.7 mm不锈钢接杆1件，参数要求：M4螺柱，M6螺纹孔，L=250 mm 43、Ø12.7 mm不锈钢接杆1件，参数要求：M4螺柱，M6螺纹孔，L=100 mm，5根一包 44、直角夹具1件，参数要求：用于Ø1/2英寸接杆，5 mm六角 45、BNC同轴电缆1件，参数要求：BNC公头转BNC公头，长度60英寸(1524 mm) 46、笼式旋转安装座1件，参数要求：用于Ø1英寸光学元件，限位孔，带固定螺丝，M4螺纹 47、Ø1英寸线偏振片1件，参数要求：带N-BK7保护窗口片，400-700 nm | 1套 |  |

三、其他要求

无