采购需求

- 商务条款

- 质量保证：承诺对所供设备提供两年的免费质量保证期（参数中提到不一致的，以参数中为准）。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务；

- 售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在6小时之内到达现场予以解决。

- 履约保证金：合同签订时，成交供应商应以银行转账方式向采购人支付合同总价款的5%作为履约保证金，非现金方式包括支票、汇票、本票、网上银行支付（汇入甲方指定账户）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等，若成交供应商未出现违反谈判文件及本合同规定之情形，则自质保期满之日起15个工作日内，采购人将履约保证金一次性无息退还给供应商。

- 付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

- 交货地点：江西师范大学指定地点

- 交货期：合同签订后30天内完成。

- 技术条款

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磁控溅射镀膜系统 | 本设备包含工艺技术（要求是在100x100mm方形高透玻璃上（衬底一般是超薄PET或者PEN，透光率在98.5%以上）制备的ITO导电薄膜指标可达:方阻≤10 hm/ ；透光率≥85%） 1. 设备主要技术指标 1.1 腔体尺寸： Φ500mmxH420mm 方形卧式结构；采用优质 304 不锈钢材质制作，外部焊接水冷线；内外表面电化学抛光处理。 1.2 极限真空度：≤6.7x10-5 Pa； 1.3 系统漏率： 5x10-7Pa.l/s； 1.4 静态升压：系统停泵关机12小时后， 真空度≤5Pa 1.5 系统充干燥 N2解除真空， 短时暴露大气后抽气至 9x10-4Pa≤35min。 1.6 磁控靶配置：带角度调节Φ80mm 磁控靶 3只，角度调节精度： 1°，溅射距离调节范围： 8-12cm。 1.7 工位数与样品数量：Φ6英寸样品 1 片或100mm x 100mm样品1片。 1.8支持DXF 图形导入和图形编辑（提供软件截图）。 1.9支持测试报告生成和用户分类管理（提供软件截图）。 1.10支持多极微网连接（提供著作权证书） 1.11 溅射不均匀性≤±5％（Φ6英寸范围内） 1.12 样品加热：≥600℃；控温精度： 1℃； 温度均匀性：±1% 1.13 样品台旋转： 0-30rpm，转速连续可调 1.14 工艺气体： Ar， O2、 N2 1.15 电源功率 ◆ 直流： 1000W，并带有自动切换器 ◆ 射频： 500W 1.16 偏压辅助沉积功能： -300V。 1.17 自动压力控制系统： 包含。 1.18 控制方式：基于PLC及工控机的全自动、 半自动控制方式。 1.19 包含安全报警系统。 2. 设备主要配置 2.1 真空腔体、样品架系统、样品挡板、 机柜机架、辅助设施， 1 套 2.2 分子泵 1 台，抽速 600L/s（中科科仪 KYKY）。 2.3 机械泵泵 1 台，抽速 8L/s（日本真空独资宁波爱发科） 2.4 超高真空电动调节插板阀 1 台，Φ 150mm（中科科仪 KYKY） 2.5 真空测量系统 1 套， （成都睿宝或成都正华） 2.6 自动压力控制系统 1 套，含进口皮拉尼规（日本真空） 。 2.7 标准磁场磁控靶 3 只， Φ 80mm; 2.8 加热器及温控系统 1 套： 600℃ 2.9 直流电源： 1000W, 1 套 2.10 射频电源： 500W, 1套 2.11 偏压电源:-300V,1 套 2.12 质量流量控制器 3 台（七星华创） 2.13 工艺气路： 3 条 2.14 自动控制系统 1 套。 PLC 及模块（德国西门子）、工控机（研华工控）、显示器（飞利浦） 2.15 系统循环水机 1 台 2.16 静音压缩空气 1 台 2. 17设备外形尺寸、 重量 L1800mmxW800mmxH1900mm， 700Kg 3. 设备使用条件 3.1 配电箱： AC380V 60A 10KW 三相五线制。 留有 380V 40A 空开一个。 AC220V 10A 三头万能插座一个。 AC220V 16A 三头万能插座一个。 3.2 排气接口： ∮40mm 接口两个。 3.3 接地要求：接地电阻≤4Ω 。 3.4 冷却循环水机或循环冷却水系统 温度： 10℃～35℃，制冷量≥1200W；扬程≥19m； 出水量：≥10L/min；水箱容量≥33L 3.5 空气压缩气体≤0.8MPa， 接口规格： 外径∮6 快卸接头。 3.6 工艺气体进气口规格： 1/4″ 不锈钢管，双卡套连接 3.7 工艺气体与配套减压阀。 1套 | 1套 |  |

三、其他要求

无