采购需求

- 商务条款

- 质量保证：承诺对所供设备提供两年的免费质量保证期（参数中提到不一致的，以参数中为准）。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务；

- 售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在6小时之内到达现场予以解决。

- 履约保证金：合同签订时，成交供应商应以银行转账方式向采购人支付合同总价款的5%作为履约保证金，非现金方式包括支票、汇票、本票、网上银行支付（汇入甲方指定账户）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等，若成交供应商未出现违反谈判文件及本合同规定之情形，则自质保期满之日起15个工作日内，采购人将履约保证金一次性无息退还给供应商。

- 付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

- 交货地点：江西师范大学指定地点

- 交货期：合同签订后30天内完成。

- 技术条款

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1、工作条件： 除非在技术资料中明确说明，仪器系统中的所有部件都须符合下列要求： 1.1 适于在气温+15℃～+35℃，相对湿度20-80％的环境条件下长期连续运行； 1.2 适于在交流电源相电压为230V±10％，频率50/60Hz的中国电网条件下长期正常工作；若仪器系统不能满足本要求，供应商须提供解决问题的优质、适用、经济的技术方案和设施。所需要费用计入投标价格中； 1.3 配置的电器插头须符合中国相关标准，否则提供与插头相匹配的插座，并提供适当数量的备品； 2、设备用途与总体描述 主要应用于对用于对各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析， 仪器应为垂直炬管的双向观测仪器，以CCD固体检测器为基础，由耐HF酸进样系统、高频发生器、垂直等离子体炬、双向观测外光路系统、样品与氖灯参比同时分光的双光束中阶梯光栅棱镜内光路系统、背照式双CCD检测器、分析软件和计算机系统组成，全自动控制，仪器监控仪表全部由计算机控制，仪器参数不需要手动调节的等离子体发射光谱仪。 3、技术规格与要求： 3.1技术规格 3.1.1进样系统 3.1.1.1 耐HF酸进样系统，耐： 50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4；20% (v/v) HF；30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品。 3.1.1.2 蠕动泵为四通道系统。 3.1.1.3超高灵敏度进样系统，分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度大于600万cps（或cts）。 3.1.1.4可配置刚玉材质中心喷管。 3.1.1.5 具有雾化器压力提示功能，随时监控雾化器是否堵塞。提供软件截屏作为证明资料。 3.1.1.6蠕动泵具有智能快速冲洗功能，随时监测特定的谱线，直至其强度降低到设定值后才开始分析下一个样品。 3.1.2自激式射频发生器，频率40.00MHz以上。功率稳定性优于0.1%。射频发生器的功率传输效率优于81%。功率：最大功率≥1500W，1W增量连续可调。 3.1.2.1 高频发生器系统耐受高基体，允许进行汽油和酱油，饱和盐水样品不稀释、不加氧、不制冷直接进样分析，且不熄炬。 3.1.3等离子体为垂直式，观测方式有：轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种，在一次分析中可以采用轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种观测方式，并同时给出四种观测方式的测量结果。 3.1.4 免维护的平板或线圈等离子体设计，平板或线圈无需循环冷却水或气体进行冷却，长寿命，终身免维护。 3.1.5 分析样品时，等离子体正常运行的氩气消耗总量≤9升/分钟， 3.1.6 等离子体气、雾化器、辅助气全部采用质量流量计控制，连续可调，雾化器流量控制控制精度为0.01L/min。 3.1.7等离子体具有实时全彩色摄像系统，操作者在仪器的控制软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形，并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗。 3.1.8 光学系统类型：高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅(或棱镜)，波长范围：165-900nm。 能测试Cs894.347、Cl894.800nm；提供光谱图及标准曲线作为证明资料并作为验收指标。 3.1.8.1 可分析元素周期表中75种以上元素。 3.1.8.2 可任意添加165-900nm之间谱线作为分析谱线。 3.1.9 检测器是背照式双CCD固态检测器，检测器可以同时测量来自样品和参比光束的谱线。 3.1.9.1 检测器可对每条谱线进行单独积分和读数，彻底解决信号饱和溢出问题，最短积分(曝光)时间为0.001秒。 3.1.10 在光学设计上强光和弱光同时测量可以采用不同的积分时间，以避免检测器的损坏，表现在仪器的软件上为曝光时间和曝光次数自动确定，随样品中谱线的不同而自动变化，无需人工设置积分时间。 3.1.11 仪器冷开机时间小于10分钟。包括仪器主机、气体、冷却循环水等冷启动，到仪器点炬时间。 3.1.12软件为多任务操作，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理，并处理和打印报告。控制软件可以在Windows 7/10下运行，也可以作为虚拟仪器，脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟等离子体点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。 3.1.13 具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术、自动背景基线校正技术、一点和两点实时背景扣除功能等不少于5种干扰校正技术。 3.1.14具有5万条以上谱线的谱线库。 3.1.15 软件具有多元素谱图同时显示功能，至少提供10个元素同时显示。 3.1.16具有谱图叠加功能，同一个元素不同样品可以同时显示。 3.1.17 每个谱图至少可以显示30个以上的像素点，以软件现场演示为准。 3.1.18 提供测量结果的交叉表报告模块，每一行显示不同的样品，每一列显示不同的元素或谱线，显示内容至少包括强度和浓度两种方式，以软件现场演示为准，或提供软件截屏作为证明资料。 3.2性能指标，仪器安装验收按照下列的性能指标逐项进行，全部符合则为仪器验收合格。 3.2.1等离子体气（Plasma gas）流量 ≤ 9 L/min。 3.2.2灵敏度（标准溶液单位浓度测量时仪器给出的谱线积分强度，以耐HF酸的进样系统进行测试）： 谱线; 标准溶液浓度; 积分时间; 灵敏度(单位：cps或cts). Mn 257.610; 1 mg/L; 1秒; 大于五百万. Zn 206.197; 1 mg/L; 1秒; 大于八万. Mg 280.260; 0.1 mg/L; 1秒; 大于八十万. Mg 285.207; 0.1 mg/L; 1秒; 大于五万. Ba 455.389; 0.1 mg/L; 1秒; 大于三百万. 4.配置清单： 4.1 ICP主机1台 4.2 中英文操作软件1套 4.3 调试溶液 1套 4.4 多元素标准溶液1套 4.5 石英炬管2根 4.6 刚玉炬管中心管2根 4.7用于主机的循环水冷机一台 4.8 进样泵管48根，排废液泵管48根，各类O圈各一套 4.9空气、吹扫气、氩气专用连接管路各1套 4.10 空气压缩机和空气过滤器各1套 4.11 标准附件箱1套（包括炬管中心管定位工具、管路连接接头等） 4.12 设备控制终端：处理器：I5-12400、内存16G、硬盘：固态硬盘512G、显卡：RX550 8G，设备显示终端：23.8寸；数据输送终端：类型: 黑白激光、支持自动双面打印、涵盖功能: 复印 打印 扫描 4.13 石墨消解仪1台 4.14 氩气2瓶 5．服务要求 5.1 安装、调试、维修 5.1.1供货商在接到用户安装通知后，须在7个工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在3个工作日内安装、调试完毕； 5.1.2安装工程师对仪器原厂IPV中提出的性能指标须逐项演示给用户； 5.1.3安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项； 5.1.4 人员培训：厂商提供3个工作日的培训一人次，培训地点有厂商指定； 5.1.5仪器维修：仪器自验收签字之日起，保修期2年。 | 1台 |  |
|  | 电子天平 | 最大秤量: 120 g 可读性: 0.01 mg 重复性（典型）: 0.015 mg 稳定时间: 3 s 调整: 内部（自动化/FACT） 接口: USB-B（连接至设备）; RS232（集成式/选件） 温度准确度(±): 0.0002 ppm/°C 显示屏: 高对比显示屏（HCD） 最小称量值（符合USP，允差为0.1%，典型）: 30 mg 符合贸易结算: 否 秤盘直径: 80 mm 重现性: 0.04 mg 外形尺寸 (高x宽x深): 331 mm x 247 mm x 358 mm 天平系列: MS 半微型 线性、典型: 0.03 mg 线性: ±0.1 mg 保证重复性: 0.04 mg 分辨率: 0.01 mg | 1台 |  |

三、其他要求

无