采购需求

- 商务条款

- 质量保证：承诺对所供设备提供一年的免费质量保证期（参数中提到不一致的，以参数中为准）。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务；

- 售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在6小时之内到达现场予以解决。

- 履约保证金：签订采购合同的同时，乙方向甲方以非现金方式缴纳合同金额的5%作为履约保证金，非现金方式包括支票、汇票、本票、网上银行支付（汇入甲方指定账户）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等，若乙方未出现违反谈判文件及本合同规定之情形，则自验收合格之日起15个工作日内，甲方将履约保证金一次性无息退还给乙方。

- 付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

- 交货地点：江西师范大学指定地点

- 交货期：合同签订后60天内完成。

- 技术条款

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台-边台 | 1、1000*750*800mm 2、外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。邻边垂直度：台面对角线 1000mm≤3mm；2000≤4mm；3000≤5mm；地角平稳性≤1mm 3、主体结构：采用1.0mm厚的冷轧钢板，模具化加工，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂树脂粉末，并经高温固化在表面之上。实验台柜在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板。 4、台面：采用≥12.7mm厚实验室专用防腐耐蚀抗优板台面，四边加厚至25.4mm，螺丝固定，胶水高压黏结。台面要求化学性能、物理性能、防霉性能、抗菌性符合相关国标要求。 5、实验台要求甲醛释放量为≤1.5mg/L、台面阻燃性能须达到≥35；安全性能符合 GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准要求。 6、实验台包含：1000*750*800mm102.49米；1000*600*800mm6.5米，1000*700*800mm4.4米，其中15.2米大理石台面，实验台背后玻璃隔断需加后封板 | 128.6米 |  |
| 2 | 实验台-仪器台 | 1、1000*850*800mm 2、外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。邻边垂直度：台面对角线 1000mm≤3mm；2000≤4mm；3000≤5mm；地角平稳性≤1mm 3、主体结构：采用1.0mm厚的冷轧钢板，模具化加工，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂树脂粉末，并经高温固化在表面之上。实验台柜在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板。 4、台面：采用≥12.7mm厚实验室专用防腐耐蚀优抗板台面，四边加厚至25.4mm，螺丝固定，胶水高压黏结。采用专用防腐耐蚀优抗板台面。 5、带后封板 | 2.3米 |  |
| 3 | 实验台-角柜 | 1、1000*1000*800mm 2、外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。邻边垂直度：台面对角线 1000mm≤3mm；2000≤4mm；3000≤5mm；地角平稳性≤1mm 3、主体结构：采用1.0mm厚的冷轧钢板，模具化加工，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂树脂粉末，并经高温固化在表面之上。实验台柜在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板。 4、台面：采用≥12.7mm厚实验室专用防腐耐蚀优抗板台面，四边加厚至25.4mm，螺丝固定，胶水高压黏结。采用专用防腐耐蚀优抗板台面。 | 4台 |  |
| 4 | 实验台-中央台1 | 1、1000*1200*800mm 2、外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。邻边垂直度：台面对角线 1000mm≤3mm；2000≤4mm；3000≤5mm；地角平稳性≤1mm 3、主体结构：采用1.0mm厚的冷轧钢板，模具化加工，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂树脂粉末，并经高温固化在表面之上。实验台柜在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板。 4、台面：采用≥12.7mm厚实验室专用防腐耐蚀优抗板台面，四边加厚至25.4mm，螺丝固定，胶水高压黏结。采用专用防腐耐蚀优抗板台面。 | 5.4米 |  |
| 5 | 实验台-中央台2 | 1、1000*1500*800mm 2、外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。邻边垂直度：台面对角线 1000mm≤3mm；2000≤4mm；3000≤5mm；地角平稳性≤1mm 3、主体结构：采用1.0mm厚的冷轧钢板，模具化加工，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂树脂粉末，并经高温固化在表面之上。实验台柜在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板。 4、台面：采用≥12.7mm厚实验室专用防腐耐蚀优抗板台面，四边加厚至25.4mm，螺丝固定，胶水高压黏结。采用专用防腐耐蚀优抗板台面。 | 39.8米 |  |
| 6 | 通风柜 | 1、1500*850*2350㎜ 2、主体结构：整体分上下两部分，框架采用1.0mm冷轧钢板压制成型，整个框架内外层均采用环氧树脂静电粉沫喷涂高温固化；侧板、门板采用冷轧钢板压制成型,内外层均用环氧树脂静电喷涂高温固化。 3、台面：采用20mm厚一体成型高温烧制实验室专用陶瓷台面板，见截面采用黑色胚体经高温一体烧结而成，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方。 4、内衬板和导流板：采用实芯耐腐蚀抗倍特板。 5、升降门为滑轨组合，可无级停留，铝合金门框内装配≥5mm厚钢化玻璃。 6、通风柜金属外观按GB/T 3325-2008、安全性能按GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准检验合格。 7、带304不锈钢网架 8、单联水龙头，铜质瓷芯；双小水杯，PP材质。 | 24台 |  |
| 7 | 通风柜 | 1、1800*850*2350mm 2、主体结构：整体分上下两部分，框架采用1.0mm冷轧钢板压制成型，整个框架内外层均采用环氧树脂静电粉沫喷涂高温固化；侧板、门板采用冷轧钢板压制成型,内外层均用环氧树脂静电喷涂高温固化。 3、台面：采用20mm厚一体成型高温烧制实验室专用陶瓷台面板，见截面采用黑色胚体经高温一体烧结而成，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方。 4、内衬板和导流板：采用实芯耐腐蚀抗倍特板。 5、升降门为滑轨组合，可无级停留，铝合金门框内装配≥5mm厚钢化玻璃。 6、带304不锈钢网架 7、带单联水龙头，铜质瓷芯；小水杯，PP材质。 | 6台 |  |
| 8 | 定制储物柜 | 1、500*450*1800㎜ 2、柜体均采用1.0mm厚一级冷轧钢板，全自动数控激光切割机下料，折弯全自动数控折弯机一次性折弯成型。 3、柜门为上带玻璃门，下为整钢板。 | 1台 |  |
| 9 | 天平台 | 1、900*600*800㎜ 2、主体结构：柜体采用≥1.0m 厚冷轧钢板折边焊接而成，整个柜体纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。内置减震装置。 3、台面：台面分为一部分，搁置天平用的为≥60mm 厚花岗岩，一块，其它部分采用 12.7实芯理化板台面。 4、电源：钢制线槽双五孔插座 | 3台 |  |
| 10 | 天平台 | 1、1200*600*800mm 2、主体结构：柜体采用≥1.0m 厚冷轧钢板折边焊接而成，整个柜体纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。内置减震装置。 3、台面：台面分为一部分，搁置天平用的为≥60mm 厚花岗岩，一块，其它部分采用 12.7实芯理化板台面。 4、电源：钢制线槽双五孔插座 | 1台 |  |
| 11 | 通风药品柜 | 1、900*450*1800㎜ 2、柜体均采用1.0mm厚一级冷轧钢板，全自动数控激光切割机下料，折弯全自动数控折弯机一次性折弯成型。 3、柜门为上带玻璃门，下为整钢板。 | 5台 |  |
| 12 | 药品柜 | 1、900*450*1800㎜ 2、柜体均采用1.0mm厚一级冷轧钢板，全自动数控激光切割机下料，折弯全自动数控折弯机一次性折弯成型。 3、柜门为上带玻璃门，下为整钢板。 | 7台 |  |
| 13 | 单气瓶柜 | 1、定制报警500*450*1800㎜ 2、柜体材质：采用厚冷轧钢板模压成型，柜体表面均经过环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性。 3、门板材质：采用厚冷轧钢板模压成型，表面经过环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性，门板采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃。 4、PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。 5、带报警装置：配有定制气体泄漏报警装置，采用微电脑定时开关、气敏探头可监测气瓶漏气并自动排风、报警，适合各种气体于气瓶内的存放。 6、铰链：铰链为隐蔽型铰链，表面经环氧树脂处理，具有自动关闭功能。 7、翻板：底板上有翻板，材料采用冷轧钢板，滚动气瓶上去时，可打下底板上的翻板。 | 1台 |  |
| 14 | 双气瓶柜 | 1、定制报警900*450*1800㎜ 2、柜体材质：采用厚冷轧钢板模压成型，柜体表面均经过环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性。 3、门板材质：采用厚冷轧钢板模压成型，表面经过环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性，门板采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃。 4、PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。 5、带报警装置：配有定制气体泄漏报警装置，采用微电脑定时开关、气敏探头可监测气瓶漏气并自动排风、报警，适合各种气体于气瓶内的存放。 6、铰链：铰链为隐蔽型铰链，表面经环氧树脂处理，具有自动关闭功能。 7、翻板：底板上有翻板，材料采用冷轧钢板，滚动气瓶上去时，可打下底板上的翻板。 | 4台 |  |
| 15 | 净气聚风万向罩 | 1、三节，铝合金伸缩管 2、三节，采用铝合金材料制作，关节采用高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；每个关节处都以304不锈钢螺丝固定；304不锈钢连接杆，配大口径透明罩口。净气聚风万向罩必须符合以下技术要求： 3、外观要求：部件色泽应基本一致，表面光洁，无毛刺、色斑及明显划痕等缺陷；塑料件成型完整，外形圆正，无明显色斑、缩痕、开裂、机械损伤等影响使用的不良现象；边口的切边应完整，无倾斜、毛边和快口现象；铆接应饱满、平滑、无明显间隙和毛刺、开裂等影响空白点固的缺陷。 4、风门要求：调整灵活，可任意角度定位；关闭时最大漏风间隙≤0.2mm；风门开启后，通风有效面积应≥0.3dm2，捕风有效面积≥10dm2 5、调节关节要求：每个关节应松紧可调，调节灵活，锁固可靠；以固定架为中心，最大活动半径：≥1570mm 6、耐高温性：主要零部件在110℃环境下，经1h耐高温试验后，应无影响使用性能的缺陷。 7、风罩要求：螺纹无滑牙、烂牙等现象；常温下，经0.5J冲击试验三次后，任一部件不应有破裂等影响强度的现象。 | 3套 |  |
| 16 | 学生卡座 | 1、900*600*800㎜ 2、框架：铝合金型材框架，,带活动柜 3、柜体和台面采用优质环保三聚氰胺板，耐划痕、耐污染、耐高温、达到国家标准GB18580-2001，板材截面优质1.5mmPVC封边。 | 41组 |  |
| 17 | 塔型线槽盒 | 1、定制梯形结构，斜面开孔，固定电器设备，方便取用； 2、采用厚1.0mm优质冷轧板，耐腐型；表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂 ，喷涂厚度厚度≥75um； 3、国标五孔插座，10A或16A； | 220个 |  |
| 18 | 380v4孔插座 | 扁脚头 | 13个 |  |
| 19 | PP中水盆 | 1、550*450*310㎜ 2、材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 3、厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm 4、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 | 21个 |  |
| 20 | 三联水龙头 | 1、铜质瓷芯 2、主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造； 3、臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造； 4、鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转； 5、涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 6、陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准； 7、开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适 | 21套 |  |
| 21 | 台式洗眼器 | 1、桌面台式 2、实验室台式洗眼器，作为实验室重要的配件，用于在紧急情况下冲洗眼睛和面部，防止大量实验试剂进入眼睛造成伤害。 3、为避免产品静态漏水，并满足甚至超越现代实验室标准压力的承受度，台式洗眼器配备止逆阀门及工业软性PVC管，使产品不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。 | 8套 |  |
| 22 | PP滴水架 | 1、550*400*108mm 2、实验室滴水架，用于悬挂清洗后的试管，底部设有排集水盘收集试管流出的液体，通过排水孔流出。主体与集水盘一体成型，耐腐蚀性能佳。 3、滴水棒可拆卸，并具有锁扣功能，与主板连接后即使与主板存在一定的公差，亦可保证固定。可避免产品悬挂时因为滴水棒出现松动而导致实验器皿（试管等）掉落及破碎。 | 20个 |  |
| 23 | 边台-试剂架 | 1、1000*200*750mm 2、立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化 3、护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。 4、支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化。边台-试剂架宽为300mm，中央台-试剂架宽为400mm 。支撑件悬挂于立柱上，上下可自由调节。 5、电源10A或16A防溅插座。 6、固定件4mm厚专用合金件 ，充分保证试剂架安装后的稳定性。 | 15.8米 |  |
| 24 | 中央台-试剂架 | 1、1000*300*750mm 2、立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化 3、护栏10*1.0mm空心304不锈钢管。 4、支撑件1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化。边台-试剂架宽为300mm，中央台-试剂架宽为400mm 。支撑件悬挂于立柱上，上下可自由调节。 5、电源10A或16A防溅插座。 6、固定件4mm厚专用合金件 ，充分保证试剂架安装后的稳定性。 | 29.2米 |  |
| 25 | 办公椅 | 1、旋转带滑轮，可升降 2、面料：进口网布面料，光泽度好，透气性好，柔软富韧性，厚度适中 3、内衬：耐燃PU泡棉，30#以上高密度聚酯海绵，海棉密度≥38kg /m 4、椅架：优质电镀弓形脚，承受压力达250Kg。 | 45个 |  |
| 26 | 吊柜 | 1、600*300*600㎜ 2、主体结构：采用1.0mm厚的冷轧钢板，模具化加工，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂树脂粉末，并经高温固化在表面之上。 | 5组 |  |
| 27 | 不锈钢钢瓶架 | 双瓶，304不锈钢 | 1组 |  |
| 28 | T型水龙头+小水杯 | 1、150*70*100mm 2、双口T型水龙头，铜质瓷芯；双小水杯，PP材质 | 10套 |  |
| 29 | 304不锈钢仪器架 | 900*750*2000mm | 1台 |  |
| 30 | 拆除原有通风柜 | 1500*850*2350㎜ | 8台 |  |
| 31 | 实验室圆凳 | φ32凳面，旋转带滑轮，可升降 | 80个 |  |
| 32 | 通风系统1 | F4-72-5A - 玻璃钢离心风机 F4-72-5A 2 台 2.风管 φ400 39 米 3.弯头 φ400 9 个 4.风管 φ250 9 米 5.弯头 φ250 1 个 6.三通 φ400 3 个 7.变径 400/250 5 个 8.锲型消音器 1200*600（500） 2 个 - 8.1、通风系统采用锲型消音器，减噪效果显著。 8.2、依据GB/T 4760-1995检验，锲型消音器风速0-10m/s，倍频程中心频率500Hz时的声压级插入损失≥20dB； 8.3、依据GB/T 4760-1995检验，锲型消音器风速0-10m/s，倍频程中心频率1000Hz时的声压级插入损失≥14dB。 9.软连接 2 个 10.风机支架 2 套 11.室外抱箍 φ400 304不锈钢 10 个 12.风阀 5 套 13.风机帽 2 套 14.风机减震装置 2 套 15.室内吊架 6 个 16.废气处理装置活性炭吸附箱 "1700*890*1100*10mm 17.10mm板制作，含蜂窝炭" 2 套 18.高空作业费 2 套 19.电器控制系统 2 套 20.附件 2 套 | 2套 |  |
| 33 | 通风系统2 | φ400mm 1.拆通风管道 φ315 1 套 2.风管 φ400 22 米 3.弯头 φ400 4 个 4.风管 φ250 6 米 5.三通 φ400 3 个 6.变径 400/250 3 个 7.变径 400/160 1 个 8.风管 φ160 7 米 9.三通 φ160 1 个 10.弯头 φ160 2 个 11.软连接 1 个 12.室外抱箍 φ400 304不锈钢 5 个 13.风阀 3 套 14.室内吊架 5 套 15.高空作业费 1 套 16.电器控制系统 1 套 17.附件 1 套 | 1套 |  |
| 34 | 通风系统3 | 2套共包含 1.拆装离心风机 5#利旧 2 台 2.风管 φ400 44 米 3.弯头 φ400 10 个 4.风管 φ250 10 米 5.变径 400/250 6 个 6.三通 φ400 4 个 7.锲型消音器 配套风机配套 2 个 8.软连接 2 个 9.风机支架 2 套 10.室外抱箍 φ400 304不锈钢 10 个 11.风阀 6 套 12.风机帽 2 套 13.风机减震装置 2 套 14.室内吊架 8 个 15.废气处理装置活性炭吸附箱 "1700*890*1100*10mm 16.10mm板制作，含蜂窝炭" 2 套 17.高空作业费 2 套 18.电器控制系统 2 套 19.附件 2 套 | 2套 |  |
| 35 | 通风系统4 | 风机φ200（含风管、三通、直接、变径、弯头、固定件、软接头等五金配件） | 1套 |  |
| 36 | 通风系统5 | 风机φ160（含风管、弯头、固定件、软接头等五金配件） | 1套 |  |
| 37 | 拆换原有管道 | 更换软接、部分室内管道，管道刷漆、控制系统连接 | 4套 |  |
| 38 | 设备尾气排放 | PPR管道 含风管、弯头、三通、固定件、软接头等五金配件 | 1套 |  |
| 39 | 强力排风扇 | 335*335mm，适用36-46㎡ | 1套 |  |
| 40 | 气体管道 | SUS316不锈钢 1.不锈钢钢瓶接头 SUS316不锈钢 7.00 个 2.不锈钢高压软管 内管316L不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定环加强型结构 L=1米 7.00 条 3.钢瓶减压阀 SUS316不锈钢 7.00 个 4.卡套接头 SUS316 1/4" 22.00 个 5.高压球阀 SUS316 1/4" 13.00 个 6.卡套三通 SUS316 1/4" 11.00 个 7.不锈钢洁净管 SUS316L 1/4〞BA级、光亮退火、内外光亮、内外光洁度Ra≤0.4μm、软态 L=4米/根 120.00 米 8.二级减压阀 SUS316 1/4" 7.00 个 9.二级减压阀面板 不锈钢 7.00 只 10.终端转接头 SUS316 1/4" 22.00 个 11.气体管道安装调试 1.00 项 | 1批 |  |
| 41 | 空调器 | KFR-120TW/(12550S)NhCa-2 天花机 | 1台 |  |
| 42 | 空调器 | KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01 柜机 | 1台 |  |
| 43 | 空调器 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 挂机 | 2台 |  |
| 44 | 空调器 | FGR12/FNh-N3 风管机 | 1台 |  |
| 45 | 空调器 | RF12WQ/NhA-N2JY01 柜机 | 1台 |  |